Esperimento IA Cintura
Il driver è stato leggermente adattato per effettuare meno calcoli inutili allo scopo della racconta dei file csv.
# Formato dei dati, nei file csv raccolti:
aggr_xx-xx-xx.csv
PC timestamp	Belt timestamp	heartrate	breathrate	moving	presence
Numero di secondi epoch unix, risoluzione al 10-22 secondi	Numero di secondi a partire da epoch unix, ma calcolato a partire dal valore restituito dalla cintura (API), / risoluzione al secondo	quando è 0, il pacchetto ricevuto aveva altri scopi informativi (per esempio presence)	si comporta come heartrate	1=è stato rilevato movimento	1=il paziente si trova sulla cintura

I pacchetti sono ricevuti con una cadenza che di solito è 4 secondi, ma in generale va considerata aleatoria
raw_xx-xx-xx.csv
PC timestamp	bcg value	heartrate	breathrate	moving	presence
Numero di secondi epoch unix, risoluzione al 10-22 secondi		ultimo valore ricevuto, se è 0 allora non è stato ricevuto un heartrate valido da 7 secondi	si comporta come heartrate	ultimo valore ricevuto. Si assume che sia sempre disponibile il valore più aggiornato	si comporta come moving

A causa del fatto che i valori bcg vengono trasmessi a pacchetti di 9, raggruppamenti di 9 righe condividono lo stesso timestamp e di conseguenza i valori di heartrate, breathrate, moving e presence.
# Congettura sui pacchetti raw ed elaborazione dei timestamp
A giudicare dai sample output ottenuti durante la scrittura del driver, si ipotizzano le seguenti:
- Il ritardo rispetto al pacchetto precedente è sempre 120ms o 240ms in maniera alternata
  2023-02-13 15:59:42.259748 | (1110, 1112, 1111, 1103, 1104, 1095, 1102, 1098, 1094) ; ritardo col precedente: 0:00:00.239578
  2023-02-13 15:59:42.379857 | (1089, 1094, 1088, 1080, 1089, 1091, 1088, 1096, 1096) ; ritardo col precedente: 0:00:00.120109
  2023-02-13 15:59:42.619897 | (1086, 1091, 1096, 1089, 1088, 1081, 1093, 1088, 1089) ; ritardo col precedente: 0:00:00.240040
  2023-02-13 15:59:42.739814 | (1084, 1088, 1096, 1084, 1087, 1093, 1086, 1089, 1088) ; ritardo col precedente: 0:00:00.119917
  2023-02-13 15:59:42.980119 | (1088, 1098, 1093, 1091, 1094, 1088, 1083, 1085, 1079) ; ritardo col precedente: 0:00:00.240305
  2023-02-13 15:59:43.099888 | (1081, 1090, 1088, 1086, 1089, 1090, 1096, 1086, 1084) ; ritardo col precedente: 0:00:00.119769
  2023-02-13 15:59:43.340171 | (1083, 1088, 1089, 1081, 1083, 1083, 1086, 1078, 1088) ; ritardo col precedente: 0:00:00.240283
  2023-02-13 15:59:43.460143 | (1081, 1088, 1103, 1101, 1096, 1093, 1093, 1090, 1092) ; ritardo col precedente: 0:00:00.119972
  2023-02-13 15:59:43.699925 | (1092, 1081, 1100, 1095, 1087, 1087, 1091, 1092, 1094) ; ritardo col precedente: 0:00:00.239782
  2023-02-13 15:59:43.819796 | (1091, 1088, 1090, 1091, 1094, 1097, 1091, 1091, 1091) ; ritardo col precedente: 0:00:00.119871
  Text 1: Sample output
- Si conclude che 18 valori (9+9) sono ottenuti ogni 360ms (120+240 ms)
- Ciò corrisponde ad una frequenza di 50Hz
- Si suppone che l'alternanza dei valori dipenda da un comportamento come segue:
  - In t0 non ci sono valori di bcg
  - la cintura misura 6 valori in 120 ms : t0+120ms
  - la cintura pone 6 valori in un vettore vuoto: non trasmette
  - la cintura misura 6 valori in 120 ms : t0+240ms
  - la cintura pone 3 valori nel precedente vettore, saturandolo
  - la cintura trasmette il vettore saturo in t0+240ms = t1
  - la cintura pone i restanti 3 valori in un vettore vuoto
  - la cintura misura 6 valori in 120 ms : t0+360ms
  - la cintura pone 6 valori nel precedente vettore, saturandolo
  - la cintura trasmette il vettore saturo in t1+120ms
- In conseguenza di questa supposizione, si conclude (con l'accordo delle misurazioni effettuate) che in maniera consistente si debba osservare quanto segue:
  - t0 è sconosciuto
  - In t1 si ottiene un pacchetto bcg, si potrà associare un timestamp a t1
  - In t2 si ottiene un pacchetto bcg, si potrà associare un timestamp a t2
  - t2-t1=120ms
  - t0 dovrà essere uguale a t1-240ms
- Il t0 delle misurazioni potrebbe essere:
  - sia un istante prima della quale la cintura non era predisposta all'invio dei dati
  - sia un istante prima della quale un pacchetto esisteva ma non è stato trasmesso, ricevuto o salvato dal client
- In entrambi i casi, si vuole associare a t0+20ms (20=120/6) il primo valore bcg presente nel pacchetto ricevuto in t1, perché:
  - se prima di t0 la cintura era spenta, in t0 comincia a misurare e in t0+20ms ha prodotto un primo valore per la sestina (se le API sono giuste, questa misurazione è in realtà una media su 4 valori misurati ad una frequenza di 200Hz).
  - se prima di t0 la cintura stava trasmettendo, in t0 ha saturato un vettore e l'ha trasmesso, e si assume altresì che l'ultimo valore bcg di tale vettore sarà stato misurato in t0, ovvero si stanno trascurando i ritardi di elaborazione e trasmissione. In t0+20ms si starà misurando il primo valore della sestina t1.
## Ricapitolando:
Table 1: Congettura di temporizzazione
t0
t0+20ms	misura un valore bcg / 1° nella sestina n.1, / 1° nel pacchetto n.1
t0+40ms	misura un valore bcg / 2° nella sestina n.1, / 2° nel pacchetto n.1
t0+60ms	misura un valore bcg / 3° nella sestina n.1, / 3° nel pacchetto n.1
t0+80ms	misura un valore bcg / 4° nella sestina n.1, / 4° nel pacchetto n.1
t0+100ms	misura un valore bcg / 5° nella sestina n.1, / 5° nel pacchetto n.1
t0+120ms	misura un valore bcg / 6° nella sestina n.1, / 6° nel pacchetto n.1	sestina completata, inserita nel pacchetto 1
t0+140ms	misura un valore bcg / 1° nella sestina n.2, / 7° nel pacchetto n.1
t0+160ms	misura un valore bcg / 2° nella sestina n.2, / 8° nel pacchetto n.1
t0+180ms	misura un valore bcg / 3° nella sestina n.2, / 9° nel pacchetto n.1
t0+200ms	misura un valore bcg / 4° nella sestina n.2, / 1° nel pacchetto n.2
t0+220ms	misura un valore bcg / 5° nella sestina n.2, / 2° nel pacchetto n.2
t0+240ms	misura un valore bcg / 6° nella sestina n.2, / 3° nel pacchetto n.2	sestina completata; / solo ora si completa il pacchetto n.1 e lo si trasmette	si ottengono 9 valori, si misura t1, ma il primo valore risale a t0+20ms
t1+20ms	misura un valore bcg / 1° nella sestina n.3, / 4° nel pacchetto n.2
t1+40ms	misura un valore bcg / 2° nella sestina n.3, / 5° nel pacchetto n.2
t1+60ms	misura un valore bcg / 3° nella sestina n.3, / 6° nel pacchetto n.2
t1+80ms	misura un valore bcg / 4° nella sestina n.3, / 7° nel pacchetto n.2
t1+100ms	misura un valore bcg / 5° nella sestina n.3 / 8° nel pacchetto n.2
t1+120ms, / t0+360ms	misura un valore bcg / 6° nella sestina n.3 / 9° nel pacchetto n.2	sestina completata; si completa il pacchetto 2 e lo si trasmette	si ottengono 9 valori, si misura t2, ma il primo valore risale a t0+200ms

t2 può essere visto come il t0 di una nuova coppia di trasmissioni con ritardi 240+120 ms
## Elaborazione in raw_analyze.py
1. Δ1 = t2-t1 idealmente sarà 120ms
2. t0 =
  1. t1 - 240 (se Δ1 = 120ms)
  1. t1 - 120 (se Δ1 = 240ms)
2. Δn-1 = tn-tn-1 idealmente sarà 120ms
3. Per effettuare misure accurate di periodo si vogliono avere un numero intero di coppie di pacchetti, o di terne di sestine, quindi se i due delta sono diversi si elimina l'ultima sequenza di 9 elementi
4. T =( tn - t0 )/ # campioni ~ 20ms = 1/50Hz
5. Si crea una nuova colonna con nuovi timestamp simulati che partono da t0+20ms con incrementi da 20ms, e l'ultimo timestamp è appunto tn
6. Si salva un nuovo file in newraw_xx-xx-xx.csv

newraw_xx-xx-xx.csv
PC timestamp	bcg value	heartrate	breathrate	moving	presence	simulated timestamp
Numero di secondi epoch unix, risoluzione al 10-7 secondi		ultimo valore ricevuto, se è 0 allora non è stato ricevuto un heartrate valido da 7 secondi	si comporta come heartrate	ultimo valore ricevuto. Si assume che sia sempre disponibile il valore più aggiornato	si comporta come moving

# Preparazione input e output per la rete neurale, in train.py
Ipotesi:
- si hanno coppie di csv che hanno il formato sopra descritto e i loro timestamp sono relativi alla stessa sessione di osservazione
- per il training si vuole una collezione di input e di output tali che:
  - ogni input è una collezione di 400 valori raw
  - ogni output è il dato aggregato che la rete neurale deve essere in grado di calcolare a partire dai 400 valori raw associati ad esso
Algoritmo:
1. Per ogni riga dei dati aggregati, che non sia nulla,
  1. si salva il timestamp
  2. si cerca nel vettore dei dati raw il timestamp simulato direttamente più grande
  3. i precedenti 400 valori raw sono un input per la rete neurale
  4. il valore aggregato della riga è l'output associato ai 400 valori raw
2. si crea ed addestra una rete deeper_fcn dal progetto di Ciardiello; Pröll et al .
Conseguenza:
per quei valori aggregati che vengono ricevuti con meno di 8 secondi di ritardo, c'è una certa sovrapposizione degli input (la parte finale della precedente con la parte più antica del seguente)
# Risultato osservato:
## raw_analyze.py
[giulio@IBloodyMkIII-5100]--[06:11:13]--|~/Projects/cintura
$ : python3 raw_analyze.py
data imported of shape (1113480, 6)
found delta1 0.11999940872192383
ideal start, that is to say first delta is 120ms, and t0 = t1-240ms : True
found deltan 0.11999678611755371
periodo: 0.019989249509234887 , frequenza: 50.02689068131384

generating a new attribute, a per-sample simulated timestamp assuming a period of 0.019989249509234887
(1113480,) 1679719947.937439 1679719947.9574282 1679719947.9774175 ... 1679742205.5070148 1679742205.527004 1679742205.5469933
new data shape (1113480, 6)
first tuple: from [1.67971995e+09 1.11000000e+03 0.00000000e+00 0.00000000e+00
 0.00000000e+00 0.00000000e+00] , to [1.67971995e+09 1.11000000e+03 0.00000000e+00 0.00000000e+00
 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.67971995e+09]
second last tuple: from [1.67974221e+09 1.10000000e+03 8.00000000e+01 2.10000000e+01
 0.00000000e+00 1.00000000e+00] , to [1.67974221e+09 1.10000000e+03 8.00000000e+01 2.10000000e+01
 0.00000000e+00 1.00000000e+00 1.67974221e+09]
last tuple: from [1.67974221e+09 1.10500000e+03 8.00000000e+01 2.10000000e+01
 0.00000000e+00 1.00000000e+00] , to [1.67974221e+09 1.10500000e+03 8.00000000e+01 2.10000000e+01
 0.00000000e+00 1.00000000e+00 1.67974221e+09]

verify precision on last timestamp (they should match in precision and value):
Initial csv: 1679742205.5469933 , final csv 1679742205.5469933
saving file newraw_24-03-23.csv

## train.py
analizing aggr_24-03-23.csv and newraw_24-03-23.csv (they should have matching generation time)
added 5146 output/input values
analizing aggr_26-03-23.csv and newraw_26-03-23.csv (they should have matching generation time)
added 7126 output/input values
total data shapes: (12272, 400, 1) (12272,)
Epoch 1/250
384/384 - 5s - loss: 97.6677 - mae: 7.2278 - mape: 10.5855 - 5s/epoch - 13ms/step
Epoch 2/250
384/384 - 2s - loss: 57.1812 - mae: 6.1297 - mape: 8.9855 - 2s/epoch - 6ms/step
...
...
Epoch 249/250
384/384 - 2s - loss: 8.7259 - mae: 2.2695 - mape: 3.3360 - 2s/epoch - 6ms/step
Epoch 250/250
384/384 - 2s - loss: 8.1686 - mae: 2.1972 - mape: 3.2304 - 2s/epoch - 6ms/step

## test_model.py
data shapes: (5146, 400, 1) (5146,)
161/161 [==============================] - 0s 2ms/step
IA says 67.71948 , belt says 67.0
IA says 62.17382 , belt says 66.0
IA says 59.313526 , belt says 74.0
IA says 64.49386 , belt says 79.0
IA says 65.0218 , belt says 83.0
IA says 64.089264 , belt says 86.0
IA says 62.49126 , belt says 87.0
IA says 63.737705 , belt says 88.0
IA says 62.73452 , belt says 87.0
IA says 61.591 , belt says 86.0
IA says 67.41165 , belt says 85.0
IA says 67.797226 , belt says 82.0
IA says 64.06354 , belt says 79.0
IA says 64.48726 , belt says 78.0
IA says 63.173386 , belt says 76.0
IA says 62.138042 , belt says 75.0
IA says 63.449974 , belt says 75.0
IA says 69.99594 , belt says 74.0
IA says 63.375946 , belt says 72.0

## test_model.py 8 Aprile 2023
addestrata rete con stacked_cnn_rnn_improved X2 su 50.000 patch bgc
| IA | belt | moved | choi | choe |
| 64.4273910522461 | 59.0 | 1 | 76.05633802816901 | 67.52411575562701 |
| 60.63999557495117 | 58.0 | 1 | 65.625 | 66.87898089171975 |
| 68.16694641113281 | 57.0 | 0 | 70.79646017699115 | 63.15789473684212 |
| 69.58922576904297 | 57.0 | 0 | 71.64179104477611 | 65.21739130434783 |
| 68.4953384399414 | 58.0 | 0 | 67.3076923076923 | 53.89221556886228 |
| 67.76998901367188 | 60.0 | 0 | 75.41899441340782 | 59.4900849858357 |
| 64.27751922607422 | 62.0 | 0 | 71.00591715976331 | 65.75342465753425 |
| 62.819549560546875 | 63.0 | 0 | 72.07207207207207 | 71.8562874251497 |
| 70.8233413696289 | 63.0 | 0 | 90.65934065934067 | 80.4289544235925 |
| 67.83221435546875 | 64.0 | 0 | 73.56948228882834 | 71.00591715976331 |
| 67.46597290039062 | 64.0 | 0 | 71.1864406779661 | 69.76744186046511 |
| 66.63668823242188 | 62.0 | 0 | 72.50755287009062 | 72.97297297297297 |
| 65.933837890625 | 61.0 | 0 | 65.21739130434783 | 76.92307692307692 |
| 65.57958984375 | 61.0 | 0 | 66.29834254143647 | 55.55555555555555 |
| 67.37687683105469 | 60.0 | 0 | 80.35714285714286 | 51.873198847262245 |
| 67.31312561035156 | 59.0 | 0 | 90.36144578313252 | 63.82978723404255 |
| 64.69857025146484 | 58.0 | 0 | 61.04651162790697 | 68.96551724137932 |
| 67.58402252197266 | 59.0 | 0 | 64.61538461538461 | 77.80979827089337 |
| 66.19548034667969 | 60.0 | 0 | 66.03773584905662 | 60.171919770773634 |
| 64.27682495117188 | 61.0 | 0 | 59.210526315789465 | 62.130177514792905 |
| 61.03369903564453 | 60.0 | 0 | 69.164265129683 | 57.32484076433121 |
| 62.83662414550781 | 62.0 | 0 | 69.56521739130434 | 60.0 |
| 63.06915283203125 | 62.0 | 0 | 62.31454005934719 | 65.21739130434783 |
| 63.27835464477539 | 63.0 | 0 | 67.6056338028169 | 71.21661721068249 |
| 68.53511047363281 | 65.0 | 0 | 71.64179104477611 | 76.70454545454544 |
| 68.59278869628906 | 68.0 | 0 | 79.47019867549669 | 67.98866855524079 |
| 71.98148345947266 | 68.0 | 0 | 89.55223880597013 | 59.7609561752988 |
| 68.20024871826172 | 69.0 | 0 | 68.18181818181819 | 62.874251497005986 |
| 67.14411926269531 | 72.0 | 0 | 66.45569620253164 | 77.17041800643086 |
| 64.29093170166016 | 73.0 | 0 | 73.17073170731707 | 63.06306306306307 |
| 68.15972137451172 | 75.0 | 0 | 60.81081081081081 | 65.04065040650407 |
| 67.4033432006836 | 76.0 | 0 | 69.76744186046511 | 59.490084985835686 |
| 65.64193725585938 | 79.0 | 0 | 66.48199445983379 | 65.21739130434783 |
| 65.38916778564453 | 80.0 | 0 | 62.87425149700598 | 76.70454545454545 |
| 69.73841857910156 | 82.0 | 0 | 76.48725212464589 | 66.66666666666667 |
| 67.43060302734375 | 81.0 | 0 | 66.24605678233438 | 74.07407407407408 |
| 67.37247467041016 | 80.0 | 0 | 72.41379310344828 | 69.164265129683 |
| 64.90286254882812 | 80.0 | 0 | 68.18181818181819 | 60.0 |
| 67.52748107910156 | 80.0 | 0 | 72.94832826747721 | 73.39449541284404 |
| 65.18577575683594 | 78.0 | 0 | 72.94832826747721 | 72.0 |
| 67.97093963623047 | 81.0 | 0 | 76.27118644067797 | 72.91666666666666 |
| 67.9676742553711 | 78.0 | 0 | 68.57142857142857 | 61.58357771260997 |
| 67.49781799316406 | 68.0 | 0 | 85.47008547008545 | 55.851063829787236 |
| 65.56336975097656 | 64.0 | 0 | 88.8157894736842 | 57.22070844686649 |
| 67.90510559082031 | 63.0 | 0 | 69.76744186046511 | 71.05263157894737 |
| 70.09989929199219 | 64.0 | 0 | 75.84269662921348 | 59.82905982905983 |
| 73.73429107666016 | 65.0 | 0 | 72.07207207207207 | 65.93406593406594 |
| 66.95642852783203 | 67.0 | 0 | 72.07207207207207 | 60.0 |
| 68.5510482788086 | 68.0 | 0 | 62.87425149700598 | 55.38461538461539 |
| 66.39379119873047 | 70.0 | 0 | 72.07207207207207 | 59.15492957746479 |
| 64.84520721435547 | 72.0 | 0 | 69.76744186046511 | 59.82905982905983 |
| 71.22191619873047 | 70.0 | 0 | 67.52411575562701 | 80.83832335329342 |
| 67.30921936035156 | 69.0 | 0 | 58.8235294117647 | 84.26966292134831 |
| 68.14107513427734 | 68.0 | 0 | 75.63025210084032 | 65.015479876161 |
| 69.02469635009766 | 67.0 | 0 | 82.87292817679558 | 53.19148936170213 |
| 67.55221557617188 | 65.0 | 0 | 83.59133126934985 | 50.139275766016716 |
| 65.50344848632812 | 66.0 | 0 | 80.59701492537313 | 63.25301204819277 |
| 63.29727554321289 | 66.0 | 1 | 77.80979827089338 | 66.29834254143647 |
| 65.56520080566406 | 68.0 | 0 | 78.43137254901961 | 72.28915662650601 |
| 67.58511352539062 | 68.0 | 0 | 80.86253369272237 | 71.00591715976331 |